## BC TBCD 2020
BỘ Y TẾ | [15 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN PHONG-DA LIỄU TW QUỲNH LẬP | [15 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 606/BC-BVPDLTWQL | [15 empty] | Nghệ An, ngày 28 tháng 12 năm 2020
BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG
Thời gian từ ngày 03/11/2020 đến ngày 30/12/2020
Kính gửi: Bộ Y tế
Đơn vị tính: 1000đ
Kết quả lựa chọn nhà thầu | [6 empty] | Thông tin chung |  | Kết quả thực hiện
Stt | Tên trang thiết bị y tế | Phân nhóm | Số lượng | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Nguồn vốn đầu tư | Số lượng định mức | Tên trang thiết bị y tế | Phân nhóm | Chủng loại (model) | Số lưu hành hoặc số Giấy phép nhập khẩu | Năm sản xuất | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Hãng/ nước chủ sở hữu | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá trúng thầu (VNĐ) | Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật | Đơn vị trúng thầu | Mã số thuế của đơn vị trúng thầu
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số: 4749 /QĐ-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ Y tế Tên gói thầu: Gói thầu số 1 cung cấp thiết bị hồi sức cấp cứu, gây mê và ngoại sản Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | [8 empty] | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Số 796 /QĐ- BVPDLTWWQL ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Bệnh viện Phong- Da liễu TW Quỳnh Lập Tên gói thầu: Gói thầu số 1: cung cấp thiết bị hồi sức cấp cứu, gây mê và ngoại sản
1 | Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số | 6 | 2 | Chiếc | 130000 | 260000 | NSNN | 27 | Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số | 6 | SVM- 7603 | 8219 NK/BYT-TB-CT | 2020 | Malaysia | Nihon Kohden- Nhật Bản | Nihon Kohden- Nhật Bản | Chiếc | 2 | 129990 | Cấu hình: - Máy chính và máy in nhiệt lắp trong kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ - Cáp đo điện tim 3 dây: 01 chiếc - Điện cực dán điện tim: 25 chiếc - Bao đo huyết áp không xâm nhập (NIBP) cho người lớn sử dụng nhiều lần: 01chiếc - Bao đo NIBP cho trẻ em sử dụng nhiều lần: 01 chiếc - Cáp đo SpO2 cho người lớn và trẻ em sử dụng nhiều lần : 01 bộ - Đầu đo nhiệt độ da sử dụng nhiều lần: 01 chiếc - Ắc qui : 01 bộ - Xe đẩy máy (Xuất xứ Việt Nam): 01 chiếc Tính năng, thông số kỹ thuật: - Theo dõi, cảnh báo các thông số cơ bản trong hồi sức cấp cứu tối thiểu gồm: ECG, Nhịp thở, SpO2, NIBP, nhiệt độ - Có thể kết nối mạng và tạo thành hệ thống với máy trung tâm theo dõi - Có chức năng kết nối giữa các máy với nhau - Màn hình màu, tinh thể lỏng, loại cảm ứng - Có chức năng phát hiện loạn nhịp và gọi lại Theo dõi ECG: - Số lượng điện cực: 3 - Dải động đầu vào: ± ≥ 5mV - Nhiễu nội bộ: 30µVp-p - Hệ số khử nhiễu đồng pha: 95dB - Điện trở đầu vào: 5MΩ (tại 10Hz) - Dòng phân cực đầu vào: 100 nA - Tần số đáp ứng: chế độ chẩn đoán: Từ 0.05 đến ≥150Hz (-3dB) - Độ nhạy hiển thị: 10mm/mV x 1/4, x 1/2, x1, x2, x4, hoặc tự động từ 1/4 đến 4, ≥ 5 mức - Thời gian phục hồi sau khi sốc: 10giây Nhịp tim - Phương pháp đo: trung bình chuyển động - Dải đo: Từ 15 đến 300 nhịp/phút - Sai số: ± 2 nhịp/phút - Khoảng thời gian cập nhật số đo: không quá 3 giây hoặc khi có báo động - Có thể đặt giới hạn báo động cao trong khoảng 16 đến 300 nhịp/phút Phân tích loạn nhịp - Phương pháp phân tích: phương pháp kết hợp đa mẫu - Số kênh: 1 - Tần xuất đếm VPC: từ 0 đến 99VPC/phút - Thời gian gọi lại loạn nhịp: 120 giờ - Thời gian lưu cho từng file: ≥ 10 giây Mức chênh ST - Số kênh: ≥1 - Dải đo mức chênh ST: ±2.5mV Nhịp thở - Phương pháp đo: trở kháng - Dải đo: 0- 150 nhịp/phút - Sai số: ± 2 nhịp/phút - Trở kháng đo: Từ 220Ω đến 4kΩ - Nhiễu nội bộ: 0.2 Ω - Hiển thị độ nhạy: 10mm/1 Ω x 1/4 , x1/2, x1, x2, x4 từ 1/4 đến 4, 5 mức - Tần số đáp ứng: ≥ 3Hz - Có thể chống sốc 400Ws/DC5kV - Thời gian phục hồi sau khi sốc: 10giây - Có thể đặt giới hạn báo động cao 2 đến 150 nhịp/phút - Có thể báo động ngừng thở: thời gian khoảng từ ≥ 5 đến 40 giây Theo dõi SpO2 - Dải đo: 0-100% - Dải hiển thị: 70 đến 100% - Sai số: ±3% (70-80%SpO2), ± ≤ 2%(80-100% SpO2) - Khoảng thời gian cập nhật số đo: không quá 3 giây hoặc khi có báo động - Có âm thanh báo hiệu với âm sắc thay đổi theo sự thay đổi của trị số đo SpO2 - Độ nhạy dạng sóng: x1/8, x1/4, x1/2, x1, x2, x4, x8 hoặc tự động từ 1/8 đến ≥ 8, 7 mức - Có thể đặt giới hạn báo động cao trong khoảng 50 đến 100% - Đo mạch: dải đo khoảng ≤30- 300 nhịp/phút Nhiệt độ - Dải đo: Từ khoảng 0ºC - 45ºC ± 0,3ºC - Độ xê dịch: ± 0,005ºC/ºC - Khoảng thời gian cập nhật số đo: không quá 3 giây hoặc khi có báo động - Có thể đặt giới hạn báo động cao trong khoảng 0.1 đến 45ºC Huyết áp không xâm nhập (NIBP) - Phương pháp đo: dao động kế - Dải đo: khoảng từ ± 0- 300 mmHg ± 3mmHg - Phương thức đo: bằng tay, theo chu kỳ - Thời gian đo tối đa: người lớn/trẻ em: 160 giây, trẻ sơ sinh: 80 giây - Giá trị áp suất tối đa: người lớn/trẻ em: 300mmHg, trẻ sơ sinh: 150mmHg - Có giới hạn áp suất và thời gian khi bơm để đảm bảo an toàn - Có báo hiệu bằng âm thanh khi kết thúc chu kỳ đo - Cập nhật số đo: theo từng lần đo - Có thể đặt giới hạn báo động cao trong khoảng từ 15 đến 260 mmHg - Thời gian phục hồi sau khi sốc 10 giây Hiển thị - Màn hình màu, cảm ứng, loại TFT LCD - Kích thước màn hình 10.4 inches, độ phân giải 800 x 600 điểm ảnh - Hiển thị sóng: ECG, nhịp thở, sóng xung SpO2, CO2, IBP - Số vết sóng tối đa: 6 vết - Hiển thị số: nhịp tim, VPC, ST, nhịp thở, NIBP, SpO2, nhịp mạch, nhiệt độ. - Có thể đánh dấu đồng bộ với nhịp tim, nhịp thở và mạch - Có thể cài đặt 12 màu hiển thị số đo và dạng sóng trên màn hình - Tốc độ quét tối thiểu có: 6.25, 12.5, 25 hoặc 50 mm/giây Chức năng báo động - Các mức báo động: có 3 mức: khẩn cấp, cảnh báo và thông báo, tin nhắn - Các mục báo động: tín hiệu sống, loạn nhịp, kỹ thuật - Mục báo động tín hiệu sống: nhịp tim, nhịp mạch, mức chênh ST, nhịp thở, ngừng thở, nhiệt độ, SpO2, NIBP, - Báo động loạn nhịp: Asystole, VF, VT, VPC… - Chỉ thị báo động: Đèn chỉ thị, âm thanh báo động và đánh dấu tin nhắn - Có thể ngưng báo động trong vòng 1, 2, 3 phút - Khả năng lưu lịch sử báo động: 120 giờ Chức năng an toàn - Tiêu chuẩn đáp ứng các điều khoản an toàn thuộc tiêu chuẩn IEC60601 hoặc tương đương Máy in - Máy in được thiết kế đồng bộ gắn liền với monitor - Phương pháp in: Ma trận nhiệt - Số kênh in: 3 kênh - Chế độ ghi: bằng tay, chu kỳ, báo động - Mật độ dòng: 8 dot/mm - Tốc độ giấy: Có thể lựa chọn 12.5, 25 và 50 mm/s - Ắc quy: Lắp trong máy, thời gian hoạt động khi mất điện lưới 6 giờ - Xe đẩy máy làm bằng Inox 304 hoặc tương đương theo tiêu chuẩn, có bánh xe. | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 01011 80408
2 | Máy Garo hơi tự động | 3 | 1 | Chiếc | 200000 | 200000 | NSNN | 1 | Máy Garo hơi tự động | 3 | Little Pump G10706 |  | 2020 | Pháp | Dessillons & Dutrillaux | Dessillons & Dutrillaux | Chiếc | 1 | 199920 | Cấu hình: - Máy chính: 01 chiếc - Xe đẩy di động (Xuất xứ Việt Nam): 01 chiếc - Ống dẫn khí màu xanh: 01 chiếc - Ống dẫn khí màu đỏ: 01 chiếc - Bao hơi đơn tay người lớn (6x ≥46cm) loại có thể khử trùng: 02 chiếc - Bao hơi đôi tay người lớn (8x ≥46cm) loại có thể khử trùng: 02 chiếc - Bao hơi đơn tay trẻ em loại có thể khử trùng: 01 chiếc - Bao hơi đôi tay trẻ em loại có thể khử trùng: 01 chiếc - Bao hơi đơn chân người lớn (10x76cm): 01 chiếc - Bao hơi đơn chân người lớn (10x107cm): 01 chiếc - Bao hơi đôi chân người lớn (10x62cm): 01 chiếc - Dây nguồn: 01 chiếc Tính năng, thông số kỹ thuật: - Chỉ định để ngăn chặn tạm thời hoặc giảm lưu lượng máu trong chi (chân/tay) của bệnh nhân trong các phẫu thuật liên quan . - Có thể hoạt động với cả chi trên, chi dưới và hoạt động song song . - Có 02 kênh áp lực, có thể hoạt động độc lập - Khả năng chống sốc, va đập: > 25 KJ/m2 - Màn hình hiển thị kỹ thuật số 4 + Thời gian, áp lực + Nguồn cung cấp + Cài đặt áp lực và thời gian cho từng bao hơi - Thời gian hiển thị : + Dải : Từ 1 - 180 phút + Có thể điều chỉnh - Áp lực hiển thị : + Dải áp lực : 0- 600 mmHg + Cài đặt độ chính xác : ± 1 % tương đương ± 1 mm Hg + Hiển thị độ chính xác : ± 5 % tương đương ±5mm Hg - Quản lý thời gian thực, báo động bằng âm thanh - Sử dụng chuyển đổi linh hoạt giữa 2 khoang khí khi sử dụng bao garo đôi trong những ca phẫu thuật kéo dài. - Bao garo ngăn ngừa lây nhiễm chéo - Bao garo không làm kẹp da khi sử dụng. - Kết nối: + Khí nén: 2 khớp nối kiểu CPC + Đầu nối điện: CEE22 - Độ ồn tối đa 52 dB - Bơm khí: + Lưu lượng: 4.6 L/mn + Phạm vi thiết lập: 0 - 600mmHg - Chất liệu vỏ máy được làm bằng nhựa ABS - Xe đẩy máy làm bằng Inox 304, có giỏ đựng và bánh xe theo tiêu chuẩn | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 01011 80408
3 | Thiết bị kiểm soát nồng độ đích gây mê-TCI | 3 | 1 | Chiếc | 110000 | 110000 | NSNN | 1 | Thiết bị kiểm soát nồng độ đích gây mê-TCI | 3 | TE- SS830T ( Mã TE*SS835T03) | 16652 NK/BYT-TB-CT | 2020 | Nhật Bản | Terumo/Nhật Bản | Terumo/Nhật Bản | Chiếc | 1 | 109820 | Cấu hình: máy chính 01 chiếc Phụ kiện kèm theo: Dây nguồn 01 chiếc; Kẹp cọc chuyền 01 chiếc Tính năng, thông số kỹ thuật: - Có chế độ TCI cho phép tiêm thuốc gây mê tĩnh mạch có kiểm soát nồng độ đích mong muốn. - Tốc độ tiêm (mL/h) có thể tự động được tính toán dựa trên dải cài đặt tốc độ đặt liều (đơn vị đặt liều µg/kg/phút, mg/kg/h), lượng, dung dịch và trọng lượng được chỉ định. - Màn hình màu LCD 4,3 inch. - Có đèn hoạt động báo sáng giúp dễ dàng nhận biết tình trạng máy đang hoạt động, ngừng hoạt động, các cảnh báo hay đang ở chế độ chờ. - Kẹp cọc linh hoạt (loại xoay vặn ốc) có thể kẹp cọc ngang hoặc cọc thẳng đứng mà vẫn giữ máy ở vị trí đúng. - Có kết nối truyền dữ liệu qua cổng giao tiếp hồng ngoại hoặc mạng không dây LAN - Có hai nguồn điện cung cấp: nguồn điện lưới AC và ắc quy tích hợp bên trong máy hoạt động 8h khi mất điện lưới. - Có 1 ắc quy chính loại Lithium ion và 1 ắc quy phụ Nickel metal hydride hỗ trợ báo động trong trường hợp hỏng ắc quy và mất điện lưới. - Ắc quy chính loại Lithium ion. Thời gian hoạt động liên tục 8 tiếng - Sử dụng được các cỡ bơm tiêm: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml của nhiều nhãn bơm tiêm khác nhau - Có các chế độ đặt liều: mL/h, µg/kg/min, mg/kg/h, thư viện thuốc, TCI. - Dải tốc độ tiêm: 0,01 đến 1200 ml/h + 0,01 đến 150 mL/h (sử dụng bơm tiêm 5mL) + 0,01 đến 300 mL/h (sử dụng bơm tiêm 10,20,30 mL) + 0,01 đến 1200 mL/h (sử dụng bơm tiêm 50/60 mL - Bước đặt : + 0,01 ml/h (tốc độ từ 0,01 đến 10 ml/h) + 0,1 ml/h (tốc độ từ 10 đến 100 ml/h) + 1 ml/h (tốc độ từ 100 đến 1200 ml/h) - Thể tích dịch đặt trước: + 0,1 đến 9999 mL (bước đặt 1ml) + Có chế độ không đặt giới hạn dịch tiêm - Cài đặt thời gian tiêm: + 1 phút đến 99 giờ + Có chế độ không đặt giới hạn thời gian - Dải tốc cài đặt liều: + 0,01 đến 10 µg/kg/phút hoặc mg/kg/h (bước đặt 0,01 µg/kg/phút hoặc mg/kg/h) + 10 đến 100 µg/kg/phút hoặc mg/kg/h (bước đặt 0,1 µg/kg/phút hoặc mg/kg/h) + 100 đến 999 µg/kg/phút hoặc mg/kg/h (bước đặt 1,0 µg/kg/phút hoặc mg/kg/h) - Dải cài đặt cân nặng bệnh nhân: 0,1 đến 300 kg - Dải nồng độ pha loãng: + 0,01 tới 10 mg/mL (bước đặt 0,01 mg/mL) + 10 tới 100 mg/mL (bước đặt 0,1 mg/mL) + 100 tới 999 mg/mL (bước đặt 1 mg/mL) - Dải cài đặt lượng thuốc + 0,01 đến 10 µg hoặc mg (bước đặt 0,01 µg hoặc mg) + 10 đến 100 µg hoặc mg (bước đặt 0,1 µg hoặc mg) + 100 đến 999 µg hoặc mg (bước đặt 1,0 µg hoặc mg) - Cài đặt thể tích dung dịch pha thuốc: + 0,01 đến 10 mL (bước đặt 0,01 mL) + 10 đến 100 mL (bước đặt 0,1 mL) + 100 đến 999 mL (bước đặt 1 mL) - Cài đặt trong chế độ TCI: + Nồng độ đích: 0.0 đến 15 µg/ml (bước đặt 0.1 µg/ml) + Tuổi: 16 đến 100 tuổi (bước đặt 1 tuổi) + Cân nặng bệnh nhân: 30 đến 150 kg (bước đặt 1 Kg) + Dải hiển thị tốc độ tiêm: 0 đến 1200 mL/h (bước đặt 0,1 mL/h) - Dải hiển thị thể tích dịch tiêm: 0 đến 9999 mL - Dải hiển thị liều: 0 đến 999 mg/kg/h - Tốc độ tiêm nhanh (bolus) khi ấn và giữ phím: +100 ml/h (sử dụng bơm tiêm 5 ml) +100 đến 300 mL/h (sử dụng bơm tiêm 10, 20, 30 mL) + 150 đến 1200 mL/h (sử dụng bơm tiêm 50/60 mL), (bước đặt 100 ml/h) - Thời gian tiêm nhanh khi không ấn và giữ phím : từ 1 giây đến 60 phút, bước đặt 1s - Hiển thị thể tích dịch đã tiêm: 0 đến 9999 ml - Độ chính xác máy: ± 1% - Ngưỡng áp lực báo tắc: 10 đến 120 kPa (có 10 mức để chọn). - Tốc độ tiêm nhanh: Có 5 dải tốc độ trong khoảng 150 đến 1200 ml/ giờ tùy theo cỡ bơm. - Báo động: + Tắc đường tiêm truyền + Gần hết dịch + Đuôi piston của bơm tiêm lắp không đúng + Thân của bơm tiêm lắp không đúng + Ắc quy yếu + Báo động lại + Nhắc ấn phím START. + Chưa cài đặt tốc độ tiêm + Chưa cài đặt thể tích dịch định tiêm + Tốc độ truyền đặt lớn hơn giới hạn thể tích dịch định truyền + Hoàn thành thể dịch đặt trước. - Các chức năng an toàn: + Cài đặt báo động gần hết dịch bằng thời gian + Chọn áp lực báo tắc đường tiêm ở 10 mức + Giảm bolus: giảm áp lực trong bơm tiêm khi gặp báo động tắc nghẽn + Cài đặt giới hạn dải tốc độ A (Giới hạn mềm) + Cài đặt giới hạn dải tốc độ B (Giới hạn cứng) + Khóa bàn phím để tránh ấn nhầm phím khi máy đang hoạt động - Các chức năng khác: + Hiển thị hướng dẫn lắp bơm tiêm trên màn hình LCD + Hiển thị nhãn và cỡ bơm tiêm trên màn hình LCD + Chuyển đổi kiểu bơm tiêm + Có âm báo ở chế độ tiêm nhanh Purge/Bolus + Xóa thể tích dịch đã tiêm trừ chế độ TCI + Chức năng chờ: tạm thời loại bỏ chức năng nhắc nhở ấn phím START. + Điều chỉnh âm lượng chuông báo động + Điều chỉnh âm lượng bàn phím + Có âm báo khi ấn phím STOP + Điều chỉnh độ sáng của màn hình LCD + Đặt và báo thời gian bảo trì thiết bị + Cài đặt ngày, giờ + Phát hiện có nguồn điện lưới AC + Có âm báo khi phát hiện có nguồn điện lưới AC + Duy trì đường ven mở + Hiển thị đồ thị thời gian tiêm trong chế độ TCI trên màn hình LCD màu + Hiển thị ước lượng nồng độ thuốc mê trong máu ở chế độ TCI trên màn hình LCD màu + Hiện thị ước lượng nồng độ thuốc mê ở vùng tác động (não) + Chức năng cài đặt tốc độ tiêm tối đa ở chế độ TCI + Chức năng hiển thị thời gian hồi tỉnh ở chế độ TCI + Chức năng thay đổi nồng độ đích trong quá trình tiêm ở chế độ TCI | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 01011 80408
[6 empty] | NGƯỜI LẬP BÁO CÁO | [12 empty] | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
TP. VẬT TƯ-TBYT
Nơi nhận:
- Như trên; | [5 empty] | Bùi Đăng Khánh
- Lưu VT.
BỘ Y TẾ | [15 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN PHONG-DA LIỄU TW QUỲNH LẬP | [15 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 606/BC-BVPDLTWQL | [15 empty] | Nghệ An, ngày 28 tháng 12 năm 2020
BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KHÁC
Thời gian từ ngày 03/11/2020 đến ngày 30/12/2020
Kính gửi: Bộ Y tế
Đơn vị tính: 1000đ
Kết quả lựa chọn nhà thầu | [6 empty] | Thông tin chung |  | Kết quả thực hiện
Stt | Tên trang thiết bị y tế | Phân nhóm | Số lượng | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Nguồn vốn đầu tư | Số lượng định mức | Tên trang thiết bị y tế | Phân nhóm | Chủng loại (model) | Số lưu hành hoặc số Giấy phép nhập khẩu | Năm sản xuất | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Hãng chủ sở hữu | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá trúng thầu (VNĐ) | Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật | Đơn vị trúng thầu | Mã số thuế của đơn vị trúng thầu
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số: 4749 /QĐ-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ Y tế Tên gói thầu: Gói thầu số 1 cung cấp thiết bị hồi sức cấp cứu, gây mê và ngoại sản Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | [8 empty] | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Số 796/QĐ-BVPDLTWWQL ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Bệnh viện Phong- Da liễu TW Quỳnh Lập Tên gói thầu: Gói thầu số 1 cung cấp thiết bị hồi sức cấp cứu, gây mê và ngoại sản
1 | Giường cấp cứu đa năng | 6 | 4 | Chiếc | 80000 | 320000 | NSNN | 26 | Giường cấp cứu đa năng | 6 | MYS-950 |  | 2020 | Thổ Nhĩ Kỳ | Meyosis/Thổ Nhĩ Kỳ | Meyosis/Thổ Nhĩ Kỳ | Chiếc | 4 | 79970 | Cấu hình: Giường 04 chiếc, cọc truyền dịch 04 chiếc, đệm giường 04 chiếc. Tính năng, thông số kỹ thuật: - Phần lưng được điều chỉnh bằng lò xo khí - Độ cao được điều chỉnh bằng bàn đạp thủy lực ở hai bên - Điều chỉnh độ nghiêng dốc về phía đầu bằng bàn đạp ở phía chân giường - Thanh chắn bằng nhôm dọc hai bên giường - Khung làm bằng thép sơn tĩnh điện hoặc tương đương - Bệ đỡ được phủ nhựa ABS - Bánh xe đường kính 150mm, xoay 360o có hệ thống phanh và khóa trung tâm. - Đệm chống thẩm nước, kháng khuẩn - Kích thước (Dài x Rộng): khoảng 2150x760 mm - Tải trọng tối đa: 170 kg - Góc điều chỉnh phần lưng: Từ 0 đến 700 - Góc điều chỉnh độ nghiêng dốc về phía đầu: Từ 0 đến 170 - Điều chỉnh chiều cao của giường : Từ 50 đến 75 cm - Cọc truyền dịch làm bằng Inox hoặc tương đương; cao 100cm | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 01011 80408
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số: 4749 /QĐ-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ Y tế. Tên gói thầu: Gói thầu số 2 Cung cấp thiết bị Kiểm soát nhiễm khuẩn Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | [8 empty] | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Số 797 /QĐ-BVPDLTWWQL ngày 23tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Bệnh viện Phong- Da liễu TW Quỳnh Lập Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Cung cấp thiết bị Kiểm soát nhiễm khuẩn
1 | Máy cắt và đóng gói túi tiệt trùng | 6 | 1 | Chiếc | 190000 | 190000 | NSNN | 1 | Máy cắt và đóng gói túi tiệt trùng | 6 | HCS- 400 |  | 2020 | Hàn Quốc | Hanshin | Hanshin | Chiếc | 1 | 189860 | Cấu hình: - Máy chính: 01 chiếc - Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 bộ - Dây nguồn: 01 chiếc - Bàn đạp chân: 01 chiếc - Đĩa CD hướng dẫn sử dụng: 01 chiếc - Bộ đặt cuộn túi đóng gói: 01 bộ - Túi đóng gói: 03 cuộn Tính năng, thông số kỹ thuật: - Điều khiển tự động bởi bộ vi xử lý và trạng thái hoạt động được hiển thị thông qua màn hình LED kỹ thuật số - Cài đặt trước các thông số về chiều dài túi, số lượng túi, nhiệt độ đóng gói, thời gian đóng gói để cắt và hàn túi tự động và có thể dùng công tắc chân để đóng gói túi. - Bộ điều khiển PID để duy trì chính xác nhiệt độ đóng gói. - Trong trường hợp lỗi, màn hình cửa sổ LED sẽ hiển thị lỗi và có chuông báo. Chi tiết thông số kỹ thuật - Đường kính ống giấy: Ø 50 - Ø75 mm - Công suất: 7 cái/phút (độ rộng của cuộn tiêu chuẩn 150mm) - Chiều dài túi cắt: 20 cm ( có thể điều chỉnh từ 12 đến 999 cm) - Số lượng túi cắt: 1 cái (có thể điều chỉnh từ 1 đến 999 cái) - Dải nhiệt độ hàn túi: 110oC ~ 230oC - Thời gian hàn: 2 giây (1~3 giây) - Điều khiển: Vi xử lý - Công suất nhiệt: 500W | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 01011 80408
2 | Tủ sấy dụng cụ 120 lít ≥ 250 độ C | Không áp dụng | 1 | Chiếc | 120000 | 120000 | NSNN | 1 | Tủ sấy dụng cụ 120 lít ≥ 250 độ C | 1 | Oven 125 basic dry |  | 2020 | Malaysia | IKA | IKA | Chiếc | 1 | 119822 | Cấu hình: - Máy chính : 01 chiếc - Dây nguồn: 01 chiếc - Khay đựng dụng cụ Inox: 03 chiếc Tính năng, thông số kỹ thuật: - Tủ sấy có thời gian làm nóng nhanh và kiểm soát nhiệt độ chính xác đảm bảo độ lặp lại - Tủ sấy có thể được điều khiển bằng USB và các thông số kiểm tra có thể được ghi lại để phân tích thêm - Dải nhiệt độ: RT + 5°C đến 250°C - Công suất nhiệt lượng tỏa ra: 2400W - Điều chỉnh và hiển thị độ phân giải: 0,1 K - Độ ổn định nhiệt độ trung bình (150°C. ở giữa, cửa chuẩn) ± K: 0,5 - Có hiển thị nhiệt độ - Hẹn giờ hiển thị: LED 7 đoạn - Phạm vi thiết lập thời gian: 1 - 144000 phút - Số lượng khay tối đa: 6 - Tải tối đa một khay: 30 kg - Thể tích: 125 Lít - Đường kính ống thoát khí bên trong: 48 mm - Nhiệt độ môi trường khoảng từ: 5- 400C - Lớp bảo vệ theo DIN EN 60529: IP 20 - Giao diện kết nối: USB - Công suất: 2450W - Khay đựng dụng cụ làm bằng Inox 304 | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 01011 80408
3 | Xe tiêm 3 tầng có ngăn kéo | 6 | 17 | Chiếc | 20000 | 340000 | NSNN | 19 | Xe tiêm 3 tầng có ngăn kéo |  | FC2813 |  | 2020 | Đài Loan | Machan Internati onal Bailida) - Đài Loan | Machan Internati onal Bailida) - Đài Loan | Chiếc | 17 | 19954 | Cấu hính: - Xe đẩy 3 tầng: 17 chiếc - Thùng đựng rác: 17 chiếc Tính năng, thông số kỹ thuật: - Kích thước (Rộng x Sâu x Cao): 900 x 490 x 1040 (mm) - Xe đẩy có 03 khoang: + Khoang trên gồm 2 ngăn kéo + Khoang giữa kín 3 phía + Khoang dưới có cánh đóng mở làm bằng nhựa ABS. - Bánh xe: 4 chiếc, đường kính 4 inch - Kích thước mặt khay ( D x R): 720 x 450mm - Mặt trên và tay cầm làm bằng nhựa PP - Thùng đựng rác làm bằng nhựa ABS theo tiêu chuẩn - Khung xe làm bằng nhôm hoặc tương đương theo tiêu chuẩn. | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 01011 80408
[6 empty] | NGƯỜI LẬP BÁO CÁO | [12 empty] | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
TP. VẬT TƯ-TBYT
Nơi nhận:
- Như trên; | [5 empty] | Bùi Đăng Khánh
- Lưu VT.